Программа и методика сдаточных испытаний оборудования

комплекса технических средств Радиогелиограф РГ.464345.000.00

|  |  | Главный конструктор проекта «мГелиограф» |
| --- | --- | --- |
|  |  | __________ О.Ю. Сваровский |
|  |  | - «____» ____________ 20___ г. |
|  |  | Инженер-метролог _____________ Е.В. Пушкарева «____» _____________ 20___ г. |

Содержание

1	Общие положения	3

2	Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний	4

3	Требования безопасности	5

4	Определяемые показатели и характеристики	5

5	Ограничения при проведении испытаний	8

6	Методы испытаний многоканального радиоинтерферометра 3-6 ГГц, 6-12 ГГц, 12- 24 ГГц.	9

7	Методы испытаний системы сбора и обработки данных.	13

8	Методы испытаний оптических линий систем передачи данных.	16

9	Методы испытаний спектрографа ССМД.	19

10	Методы испытаний спектрограф ССД.	21

11	Методы испытаний коррелятора.	24

Приложение А (обязательное) Перечень средств измерений, контрольного и вспомогательного оборудования	25

Приложение Б Журнал сдаточных испытаний	27

- Общие положения

  - Настоящая программа предназначена для проведения сдаточных испытаний собранного, установленного и налаженного технологического оборудования, поставленного по договору 03088-87/2018 от 10.12.18 (ИГК №19710062939180000060) (далее - договор).

Программа распространяется на:

Многоантенный радиоинтерферометр 3-6 ГГц РГ.464345.010.00

Многоантенный радиоинтерферометр 6-12 ГГц РГ.464345.020.00

Многоантенный радиоинтерферометр 12-24 ГГц РГ.464345.030.00

Система сбора и обработки данных РГ.464345.040.00

Оптические линии систем передачи данных РГ.464345.050.00

Коррелятор ЖНКЮ.468324.017

Спектрограф метрового и дециметрового диапазона ССМД  РГ.464345.260.00

Спектрограф сантиметрового диапазона ССД  РГ.464345.230.00

(далее - изделие).

  - Вид испытаний, которым подвергается изделие

    - Изделие подвергается сдаточным испытаниям

    - Цель испытаний – контроль соответствия изделия требованиям настоящей программы и методики испытаний (далее – ПМ) для определения возможности его приемки.

- Условия предъявления изделия на испытания

    - На сдаточные испытания предъявляется технологическое оборудование после сборки, монтажа и наладки.

    - Изделие предъявляется на испытания в комплектности, согласно с договором, в составе:

–		Многоантенный радиоинтерферометр 3-6 ГГц РГ.464345.010.00 	-	 1шт.

–		Многоантенный радиоинтерферометр 6-12 ГГц РГ.464345.020.00 	-	 1шт.

–		Многоантенный радиоинтерферометр 6-12 ГГц РГ.464345.020.00 	-	 1шт.

–		Система сбора и обработки данных РГ.464345.040.00			-	 1шт.

–		Оптические линии систем передачи данных РГ.464345.050.00	-	 1шт.

–		Коррелятор ЖНКЮ.468324.017						-	 3шт.

–		Спектрограф ССМД  РГ.464345.260.00					-	 1шт.

–		Спектрограф сантиметрового диапазона ССД  РГ.464345.230.00	-	 1шт.

    - Изделие предъявляется на испытания в сопровождении следующих документов:

- –	настоящая ПМ;

- –	комплект конструкторской документации (далее – КД) на изделие;

- –	комплект эксплуатационной документации на средства измерений.

- Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

  - Место проведения испытаний

    - Испытания проводятся на полигоне Урочище Бадары, Тункинский р-он, республика Бурятия  средствами предприятия-изготовителя в присутствии представителя заказчика (далее – заказчик).

  - Требования к средствам проведения испытаний

    - Перечень средств измерений, контрольного и вспомогательного оборудования приведен в таблицах А.1 и А.2 приложения А.

    - Применяемые при испытаниях и контроле средства измерений должны быть 
поверены.

    - Все измерения необходимо проводить с учетом погрешности средств измерений.

  - Требования к условиям проведения испытаний

    - Испытания изделия проводят в климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до +50  ºС (для внешнего оборуд.);

- температура окружающего воздуха от + 5 до +35  ºС (для внутреннего оборуд.);

- относительная влажность воздуха от 45 до 80 % при температуре плюс 25 °С;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

- скорость ветра не более 25км/ч.

- в отсутствие осадков.

    - Испытаний проводятся при значении эфемерид угла места не менее 15 градусов.

  - Основными документами при проведении испытаний являются:

- комплект рабочей конструкторской документации;

- руководство эксплуатации;

- журнал проведения испытаний.

  - Требования к персоналу, осуществляющему подготовку к испытаниям и испытания

    - Персонал, допущенный к испытаниям, должен быть ознакомлен с правилами техники безопасности.

    - К проведению испытаний допускаются подготовленный персонал, изучивший настоящую ПМ, РЭ, рабочую конструкторскую документацию, имеющий навыки работы с измерительной и вычислительной техникой.

  - Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

    - Результаты испытаний изделия считают положительными, а изделие выдержавшим испытания, если оно испытано в объеме и последовательности, установленных в настоящей ПМ, а результаты подтверждают соответствие изделия заданным требованиям.

    - Результаты испытаний изделия считают отрицательными, а изделие не выдержавшим испытания, если по результатам испытаний будет установлено несоответствие изделия хотя бы одному требованию, установленному в настоящей ПМ.

    - При получении положительных результатов сдаточных испытаний заказчик принимает изделие. В акте сдаточных испытаний дает заключение, свидетельствующее о годности изделия и его приемке.

    - При отрицательных результатах сдаточных испытаний изделие (с указанием обнаруженных несоответствий) отключают.  АО «НПФ «Микран» выявляет причину возникновения несоответствий, проводит мероприятия по их устранению. По согласованию с заказчиком повторные сдаточные  испытания проводят в объеме проверок выявленных несоответствий.

- Требования безопасности

  - Требования безопасности при подготовке изделия к испытаниям

    - При подготовке изделия к испытаниям персонал должен удостовериться в исправности изделия, средств измерений, контрольного и вспомогательного оборудования.

  - Требования безопасности при проведении испытаний

    - При проведении испытаний необходимо соблюдать Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - Требования безопасности при выполнении работ по завершению испытаний

  - По завершению испытаний необходимо выключить изделие, средства измерений, контрольное и вспомогательное оборудование.

- Определяемые показатели и характеристики

  - Программа сдаточных испытаний указана в таблицах 1,2,3,4,5. При необходимости последовательность испытаний может быть изменена по согласованию с заказчиком.

Таблица 1 – Программа сдаточных испытаний многоантенного радиоинтерферометра 
3-6 ГГц, 6-12 ГГц, 12- 24 ГГц.

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий |  | Требования к параметру |  |  |  |  | Пункт методики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-6ГГц |  | 6-12ГГц |  | 12-24ГГц |  |  |
| - Комплектность |  | соответствие формуляра |  |  |  |  | 6.1 |  |
| - Соответствие требованиям к внешнему виду |  | соответствие КД |  |  |  |  | 6.2 |  |
| - Режим радиометра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Диапазон поворота привода, град. - азимут, - угол места. | ± 180 0 - 90 |  |  |  |  |  |  | 6.4 |
| - Точность наведения, не более, угл. мин | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Режимы работы приводов. Телеметрия по протоколу SNMP-trap. | соответствие протоколу |  |  |  |  |  |  |  |
| - Синхронизация, мс: БСУ-ММ. БСУ-NTP-сервер. | ± 50 4000 ± 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ширина ДН, град. | 1,5 ± 0,75 |  |  |  |  |  |  | 6.5 |
| - Отношение С/Ш при спокойном Солнце, не менее, раз | 2 |  | 2 |  | 1,5 |  |  |  |
| - Различие в направленности антенны при приеме в двух поляризациях, не более, угл. мин | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Флуктуационная чувствительность, не менее, с.е.п | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Неравномерность АЧХ, не более, дБ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стабильность отклика от среднего потока Солнца в течение дня при отсутствие активности, не более, % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Динамический диапазон сигнала не менее, дБ | 40 |  |  |  |  |  |  | 6.6 |
| - Режим интерферометра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Флуктуационная чувствительность двухэлементного интерф., не менее, с.е.п | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 6.7 |
| - Стабильность отклика двухлементного интерферометра, кратковременные изменения от среднего в отсутствие активности, не более, % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Неидентичность КП принимаемых каналов, не более, дБ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| - Отклик коррелятора на сигнал, присутствующий только в одном канале цифрового приемника в обеих круговых поляризациях и в полосе частот, не более, раз |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Программа сдаточных испытаний системы сбора и обработки данных.

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий |  | Требования к параметру | Пункт методики |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплектность |  | соответствие формуляра | 7.1 |
| - Соответствие требованиям к внешнему виду |  | соответствие КД | 7.2 |
| - Проверка длительности импульсов: - Tполяризация L - Tполяризация H | 11 мс – 110 мс 11 мс – 110 мс |  | 7.4 |
| - Проверка управление поляризации приемных модулей | выполнение |  |  |
| - Проверка наличия мощности и переключения частоты гетеродина | выполнение |  | 7.5 |

Таблица 3 – Программа сдаточных испытаний оптических линий систем передачи данных.

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий |  | Требования к параметру |  |  |  |  | Пункт методики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-6ГГц | 6-12ГГц |  | 12-24ГГц |  |  |
| - Комплектность |  | соответствие формуляра |  |  |  |  | 8.1 |
| - Соответствие требованиям к внешнему виду |  | соответствие КД |  |  |  |  | 8.2 |
| - Проверка длины волокно-оптических кабелей, м |  | 800±0.5 |  | 335±0.5 |  | 505±0.5 | 8.3 |
| - Проверка потерь в волокно-оптических кабелях, не более, дБ | 1.0 |  |  |  |  |  | 8.4 |

Таблица 4 – Программа сдаточных испытаний спектрографа ССМД.

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий | Требования к параметру |  | Пункт методики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50-500 МГц | 500-3000 МГЦ |  |
| - Комплектность | соответствие паспорта |  | 9.1 |
| - Соответствие требованиям к внешнему виду | соответствие КД |  | 9.2 |
| - Диапазон поворота привода, град. - азимут, - угол места. | ± 180 0 - 90 |  | 9.3 |
| - Точность наведения, не более, угл. мин | 3.0 |  |  |
| - Режимы работы приводов. Телеметрия по протоколу SNMP-trap. | соответствие протоколу |  |  |
| - Синхронизация, мс: - БСУ-ММ, - БСУ-NTP-сервер. | ± 50 4000 ± 50 |  |  |
| - Проверка переключения частот | выполнение |  | 9.4 |
| - Проверка уровня мощности | соответствие |  |  |
| - Проверка баланса - Амплитуды, не более, дБ - Фазы, не более, град. | 0.5 5.0 |  | 9.5 |
| - Проверка динамического диапазона, не менее, дБ | 60 |  | 9.6 |

Таблица 5 – Программа сдаточных испытаний спектрографа ССМД.

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий | Требования к параметру |  |  | Пункт методики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-6ГГц | 6-12ГГц | 12-24ГГц |  |
| - Комплектность | соответствие паспорта |  |  | 10.1 |
| - Соответствие требованиям к внешнему виду | соответствие КД |  |  | 10.2 |
| - Диапазон поворота привода, град. - азимут, - угол места. | ± 180 0 - 90 |  |  | 10.3 |
| - Точность наведения, не более, угл. мин | 3.0 |  |  |  |
| - Режимы работы приводов. Телеметрия по протоколу SNMP-trap. | соответствие протоколу |  |  |  |
| - Синхронизация, мс: - БСУ-ММ. - БСУ-NTP-сервер. | ± 50 4000 ± 50 |  |  |  |
| - Проверка переключения частот | выполнение |  |  | 10.4 |
| - Проверка уровня мощности | соответствие |  |  |  |
| - Проверка баланса - Амплитуды, не более, дБ - Фазы, не более, град. | 0.5 5.0 |  |  |  |
| - Ширина ДН, град. |  |  |  |  |
| - Отношение С/Ш при спокойном Солнце, не менее, раз |  |  |  |  |
| - Различие в направленности антенны при приеме в двух поляризациях, не более, угл. мин |  |  |  |  |
| - Неравномерность АЧХ, не более, дБ |  |  |  |  |
| - Стабильность отклика от среднего потока Солнца в течение дня при отсутствие активности, не более, % |  |  |  |  |
| - Динамический диапазон сигнала не менее, дБ |  |  |  | 10.5 |

Таблица 3 – Программа сдаточных испытаний оптических линий систем передачи данных.

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий |  | Требования к параметру | Пункт методики |
| --- | --- | --- | --- |
| - Комплектность |  | соответствие паспорта | 11.1 |
| - Соответствие требованиям к внешнему виду |  | соответствие КД | 11.2 |
| - Проверка работоспособности | выполнение |  | 11.3 |

- Ограничения при проведении испытаний

  - Испытания прекращаются в случаях:

- несоответствия получаемых результатов требованиям к изделию;

- возникновения аварийных ситуаций.

- несоответствие  требованиям к условиям проведения испытаний

### Необходимость, условия и порядок перерыва, аннулирования или прекращения испытаний определяется ответственным за проведения испытаний АО «НПФ «Микран».

- Методы испытаний многоканального радиоинтерферометра 3-6 ГГц, 6-12 ГГц, 12- 24 ГГц.

  - Проверка комплектности

    - Проверка комплектности изделия на соответствие требованиям формуляра проводится путем сравнения комплектности, представленной на испытания, с требованием 1.4 настоящей ПМ.

    - Изделие считают выдержавшим проверку, если комплектность изделия, предъявленного на испытания, соответствует формуляру.

  - Проверка на соответствие требованиям к внешнему виду

    - Проверка внешнего вида изделия проводится путем визуального контроля на предмет соответствия требованиям КД и на отсутствие механических повреждений и повреждений лакокрасочного покрытия (ЛКП) на поверхностях изделия.

    - Изделие считают выдержавшим проверку, если внешний вид изделия соответствует требованиям КД и отсутствуют механические повреждения и повреждения ЛКП на поверхностях изделия.

  - Проверку  радиоинтерферометра 3-6ГГц (6-12ГГц, 12-24ГГц), согласно таблице 1 п.3,4 проводить совместно  с изделиями:

- Система сбора и обработки данных РГ.464345.040.00;

- Оптические линии систем передачи данных РГ.464345.050.00;

- Коррелятор ЖНКЮ.468324.017.

  - Проверка диапазон поворота привода, точность наведения, режимы работы приводов, синхронизация с NTP-сервером, телеметрия по протоколу SNMP-trap.

    - Запустить радиоинтерферометр диапазона 3 – 6 ГГц согласно РЭ. Произвести настройки в сервисных ПО RadarConsole и Test Broadcast.

    - В ПО RadarConsol ввести в поля  угол азимут минус 180° и угол места 90°. Нажать кнопку «Установить углы». Убедиться, что привода движутся в заданное положение по изменению углов с датчиков абсолютного положения. Значения выводятся напротив заданных углов. В противном случае сразу же нажать кнопку «STOP!».

    - После остановки приводов ввести в поле  угол азимут плюс 180°. Нажать кнопку «Установить углы». Убедиться, что привода движутся в заданное положение. В противном случае сразу же нажать кнопку «STOP!».

    - После остановки приводов ввести в поле  угол места 0°. Нажать кнопку «Установить углы». Убедиться, что привода движутся в заданное положение. В противном случае сразу же нажать кнопку «STOP!».

    - После остановки приводов ввести в поле  азимут минус 180°. Нажать кнопку «Установить углы». Убедиться, что привода движутся в заданное положение. В противном случае сразу же нажать кнопку «STOP!».

    - После остановки приводов в ПО RadarConsol в разделе «Режим работы» выбрать режим - «Broadcast-1» . Нажать кнопку «Установить режим работы». В области «Выбор антенны, состояние» клетки закрасятся желтым цветом.  При закрашивании красным цветом, означает ошибка. Привода начнут следить по эфемеридам за Солнцем.

    - Провести наблюдение  в течении 30 минут. Зафиксировать время в журнале испытаний.

    - Повторить п.6.3.7. в режиме работы «Broadcast-2». Задать параметры режима в ПО Test Broadcast:

- «Через, сек» - 60;

- «Длительность, мин.» - 30.

    - Провести наблюдение  в течении 30 минут. Зафиксировать время в журнале испытаний.

    - В ПО RadarConsol в разделе «Режим работы» выбрать режим - «Выключить». Нажать кнопку «Установить режим работы».

    - Повторить п.6.4.1.-6.4.10 для радиоинтерферометра 6 – 12 ГГц.

    - Повторить п.6.4.1.-6.4.10 для радиоинтерферометра 12 – 24 ГГц.

    - Обработать полученные данные в ПО Snmp_antenna. По результатам обработки будут на экран ЭВМ выведены графики зависимостей углов  азимута и места от времени и сформирован файл с таблицей, где для каждого привода рассчитаны:

- состояние привода,

- максимальное отклонение движения от  заданной траектории,

- максимальное время рассинхронизации БСУ- NTP сервер,

- максимальное время рассинхронизации БСУ- ММ.

    - Изделие считать выдержавшим проверку, если

- выполняется режим работы приводов по протоколу SNMP-trap;

- диапазон поворота угла азимута равен ± 180 град. и угла места равен 0 – 90 град.;

- точность наведения, не более 3.0 угл. мин.;

- максимальное время рассинхронизации БСУ- NTP сервер не более 4000 ± 50 мс;

- максимальное время рассинхронизации БСУ- ММ не более ± 50 мс.

  - Проверка ширины диаграммы направленности, отношения сигнал-шум при спокойном Солнце, различия в направленности антенны при приеме в двух поляризациях, флуктуационной чувствительности, неравномерности АЧХ и стабильности отклика от среднего потока Солнца в течении дня при отсутствии активности.

    - Проверку параметров радиоинтерферометра проводить непрерывно в течение дня, согласно п 2.3.2.

    - Запустить радиоинтерферометр диапазона 3 – 6 ГГц согласно РЭ. Произвести настройки в сервисных ПО RadarConsole и Test Broadcast. Задать режим BRADCAST-1 наблюдение за Солнцем.

    - Установить форму сканирования «Бабочка» размером 5,00 град., скоростью 0,05 град/сек и периодом 15 минут в сервисном ПО Test Broadcast.

    - Установить частоты гетеродина 3, 4, 4.5, 5, 6 ГГц и мощность 5 дБм в сервисном ПО RadarConsole.

    - Произвести настройки сохранения данных в сервисном ПО RadarConsole.

    - Выключить радиоинтерферометр по завершению наблюдения радиоинтерферометра за Солнцем.

    - Сохранить полученные данные с сервисного ПО RadarConsole.

    - Обработать полученные данные с сервисного ПО RadarConsole в ПО обработки данных.

    - Повторить п.6.4.1 – 6.4.8 для радиоинтерферометра диапазона 6 – 12 ГГц на частотах 6, 8, 9, 10, 12 ГГц при мощности 5 дБм.

    - Повторить п.6.4.1 – 6.4.8 для радиоинтерферометра диапазона 12 – 24 ГГц на частотах 12, 15, 18, 21, 24 при мощности 8 дБм.

    - Изделия считать выдержавшим проверку, если

- ширина диаграммы направленности не менее 0,75 и не более 2,2 град.;

- отношение сигнал-шум при спокойном Солнце не менее 2 раз на диапазонах 
3-6 ГГц и 6-12 ГГц, не менее 1,5 раза на диапазоне 12-24 ГГц;

- различие в направленности антенны при приеме в двух поляризациях не более 
5 угл. мин.;

- флуктуационная чувствительность не менее 1 с.е.п.;

- неравномерность АЧХ не более 7 дБ;

- стабильность отклика от среднего потока Солнца в течение дня при отсутствии активности не более 10 %.

  - Проверка динамического диапазона сигнала.

  - Проверка проводится на 3-х случайно выбранных радиометрах каждого диапазона.

  - В качестве источника излучения требуются:

- генератор (PLG);

- аттенюатор (0 – 110 дБ с шагом 10 дБ);

- рупорная антенна;

- штатив 2 м.

  - Подключить на вход рупора аттенюатор и на выход аттенюатор генератор.

  - Установить рупор на штатив и направить на тестируемый радиометр диапазона 
3-6 ГГц. Расстояние рупором и тестируемой антенной 10 м.

  - Запустить радиоинтерферометр 3 – ГГц согласно РЭ. Произвести настройки в сервисном ПО RadarConsole. Задать режим Выключить.

  - Направить тестируемый радиометр на рупор.

  - Зафиксировать уровень шума в сервисном ПО RadarConsole с выключенным генератором излучателя..

  - Подать с гетеродина радиометра сигнал с частотой 6,030 ГГц и уровнем мощности 5 дБм.

  - Установить значение ослабления аттенюатора на 110 дБ.

  - Подать с генератора PLG сигнал с частотой 6 ГГц и уровнем мощности 
0 дБм.

  - Установить уровень ослабления аттенюатора таким, чтобы значение сигнал в сервисном ПО RadarConsole был выше, чем шум на 3 дБ.

  - Уменьшить значение ослабления аттенюатора на 10 дБ.

  - Измерить уровень сигнала с измеряемого радиометра.

  - Если уровень сигнала увеличился на 10 дБ, то повторить п. 6.6.11. и п.6.6.12.

  - Если уровень сигнала увеличился не на 10 дБ, то вернуть предыдущее положение значения аттенюатора и уменьшить мощность генератора. Повторить п. 6.6.11. и п.6.6.12.

  - Если после п.6.6.14. уровень сигнала увеличился на 9 дБ, зафиксировать уровень сигнала.

  - Из полученных результатов в п.6.6.10.–6.6.15. рассчитать динамический диапазон, учитывая ослабление аттенюатора и мощности генератора.

  - Повторить п.6.6.4. – 6.6.16. на частоте 12 ГГц для радиометра 6-12 ГГц с частотой гетеродина 12,030 ГГц и уровнем мощности 5 дБм.

  - Повторить п.6.6.4. – 6.6.16. на частоте 12 ГГц для радиометра 12-24 ГГц с частотой гетеродина 12,030 ГГц и уровнем мощности 8 дБм.

  - Изделия считать выдержавшим проверку, если динамический диапазон сигнала не менее 40 дБ.

  - Проверка флуктуационной чувствительности двухэлементного интерферометра, стабильности отклика двухэлементного интерферометра, неиндентичности КП приемных каналов.

    - Обработать полученные данные выполненные по п.6.4 с сервисного ПО RadarConsole в ПО Интерферометр.

    - Изделия считать выдержавшим проверку, если

- флуктуационная чувствительность двухэлементного интерферометра, не менее 
0,5 с.е.п.;

- стабильность отклика двухэлементного интерферометра, кратковременные изменения от среднего  в отсутствие активности, не более 10 %;

- неидентичность КП приемных каналов, не более 6 дБ.

- Методы испытаний системы сбора и обработки данных.

  - Проверка комплектности

    - Проверка комплектности изделия на соответствие требованиям формуляра проводится путем сравнения комплектности, представленной на испытания, с требованием 1.4 настоящей ПМ.

    - Изделие считают выдержавшим проверку, если комплектность изделия, предъявленного на испытания, соответствует формуляру.

  - Проверка на соответствие требованиям к внешнему виду

    - Проверка внешнего вида изделия проводится путем визуального контроля на предмет соответствия требованиям КД и на отсутствие механических повреждений и повреждений лакокрасочного покрытия (ЛКП) на поверхностях изделия.

    - Изделие считают выдержавшим проверку, если внешний вид изделия соответствует требованиям КД и отсутствуют механические повреждения и повреждения ЛКП на поверхностях изделий.

  - Проверку системы сбора и обработки данных, согласно таблице 2 п.3,4,5, проводить совместно  с изделиями:

- Многоантенный радиоинтерферометр 3-6 ГГц РГ.464345.010.00;

- Многоантенный радиоинтерферометр 6-12 ГГц РГ.464345.020.00;

- Многоантенный радиоинтерферометр 6-12 ГГц РГ.464345.020.00;

- Оптические линии систем передачи данных РГ.464345.050.00;

- Коррелятор ЖНКЮ.468324.017.

  - Проверка длительности импульсов и управления поляризации приемных модулей.

    - Запустить интерферометр диапазона 3 – 6 ГГц, согласно РЭ. Произвести настройки в сервисном ПО RadarConsole.Задать режим Выключить.

    - Зафиксировать состояние модулей приемных в сервисном ПО RadarConsole во вкладке Управление антеннами.

    - Повторить п.7.4.1. – 7.4.2. для интерферометра 6 – 12 ГГц.

    - Повторить п.7.4.1. – 7.4.2. для интерферометра 12 – 24 ГГц.

    - Подготовить к работе модуль приемный ЖНКЮ.464342.001 и СИ указанные на рисунке 7.1, в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

    - Произвести подключение модуля приемного ЖНКЮ.464342.001, СИ и стойки приемной 3 – 6 ГГц ЖНКЮ.434855.096 в соответствии с рисунком 7.1.

А1 – осциллограф; А2 – инжектор питания; А3 – источник питания; А4 – модуль приемный; А5 – разветвитель оптический пассивный; А6 – приемник цифровой; XW1 – переход NMF-OA1UN-FC-FC-2; 1,2 – кабель СВЧ КС20А-13-13-2000; 3 – жгут; 4 – кабель оптический MR02_ODP2_LCXS_A155T_5.00_SS; 5 – кабель LCA – FCA

Рисунок 7.1

    - Подать с источника питания на модуль приемный напряжение 24.0 ± 0.5 В

    - Произвести настройки для интерферометра диапазона 3 – 6 ГГц в сервисном ПО RadarConsole. Задать режим Выключить. Задать параметры коррелятора:

- Задержка изм.: 100мкс;

- Длительность изм.: 10 мс.

Задать параметры формирователя:

- N = 1;

- Tполяризация L = 11 мс;

- Tполяризация H = 11 мс.

    - Измерить длительность импульсов при помощи осциллографа.

    - Повторить п.7.4.8. – 7.4.9. со следующими параметрами коррелятора:

- Задержка изм.: 100 мкс;

- Длительность изм.: 100 мс.

Параметры формирователя:

- N = 1;

- Tполяризация L = 110 мс;

- Tполяризация H = 110 мс.

    - Изделие считать выдержавшим проверку, если

- отсутствуют ошибки в состояниях приемных модулей;

- длительность импульсов измеренные осциллографом соответствуют заданным в п.7.3.8. и 7.3.10.

  - Проверка наличия мощности и переключения частоты гетеродина.

    - Запустить интерферометр диапазона 3 – 6 ГГц, согласно РЭ. Произвести настройки в сервисном ПО RadarConsole. Задать в режим Выключить.

    - Выключить питание модуляторов у модулей приемных при помощи сервисного ПО RadarConsole.

    - Выключить мощность гетеродина и зафиксировать в журнале испытаний уровень энергии в сервисном ПО RadarConsole в окне Таблица каналов.

    - Включить мощность гетеродина и зафиксировать в журнале испытаний уровень энергии в сервисном ПО RadarConsole в окне Таблица каналов.

    - Включить питание модуляторов у модулей приемных при помощи сервисного ПО RadarConsole.

    - Повторить п.7.5.1. – 7.5.5. для интерферометра 6 – 12 ГГц.

    - Повторить п.7.5.1. – 7.5.5. для интерферометра 12 – 24 ГГц.

    - Подготовить к работе модуль приемный ЖНКЮ.464342.001 и СИ указанные на рисунке 7.2, в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

    - Произвести подключение модуля приемного ЖНКЮ.464342.001, СИ и стойки приемной 3 – 6 ГГц ЖНКЮ.434855.096 в соответствии с рисунком 7.2.

А1 – генератор PLG; А2 – ЭВМ; А3 – аттенюатор 20 дБ; А4 – инжектор питания; А5 – модуль приемный; А6 – источник питания; А7 – разветвитель оптический пассивный; А8 – приемник цифровой; XW1 – переход NMF-OA1UN-FC-FC-2; 1, – кабель СВЧ КС20А-13-13-2000; 2 – жгут; 3 – кабель оптический MR02_ODP2_LCXS_A155T_5.00_SS; 4 – кабель LCA – FCA

Рисунок 7.2

    - Подать с источника питания на модуль приемный напряжение 24.0 ± 0.5 В.

    - Произвести настройки для интерферометра 3 – 6 ГГц в сервисном ПО RadarConsole с частотой гетеродина 3.03 ГГц и уровнем мощности 5 дБм.

    - Открыть окно «Графики времени» в сервисном ПО RadarConsole и нажать кнопку «Старт».

    - Зафиксировать в журнале испытаний уровень шума в сервисном ПО RadarConsole.

    - Подать с генератора PLG сигнал с частотой 3 ГГц и уровнем мощности -40 дБм.

    - Зафиксировать в журнале испытаний уровень сигнала в сервисном ПО RadarConsole.

    - Установить частоту гетеродина 6.03 ГГц в сервисном ПО RadarConsole.

    - Зафиксировать в журнале испытаний уровень шума в сервисном ПО RadarConsole.

    - Установить частоту 6 ГГц на генераторе PLG.

    - Зафиксировать в журнале испытаний уровень сигнала в сервисном ПО RadarConsole.

    - Повторить п.7.5.8 – 7.5.10 для стойки приемной 6 – 12 ГГц ЖНКЮ.434855.097 с модулем приемным ЖНКЮ.464342.002.

    - Повторить п.7.5.11 – 7.5.15 на частоте гетеродина 6.03 ГГц в сервисном ПО RadarConsole и частоте 6 ГГц на генераторе PLG.

    - Повторить п.7.5.16 – 7.5.19 на частоте гетеродина 12.03 ГГц в сервисном ПО RadarConsole и частоте 12 ГГц на генераторе PLG.

    - Повторить п.7.5.8 – 7.5.10  для стойки приемной 12 – 24 ГГц ЖНКЮ.434855.098 с модулем приемным ЖНКЮ.464342.003.

    - Повторить п.7.5.11 – 7.5.15 на частоте гетеродина 12.03 ГГц в сервисном ПО RadarConsole и частоте 12 ГГц на генераторе PLG.

    - Повторить п.7.5.16 – 7.5.19 на частоте гетеродина 20.03 ГГц в сервисном ПО RadarConsole и частоте 20 ГГц на генераторе PLG.

    - Изделия считать выдержавшим проверку, если

- зафиксировано увеличение уровня энергии не менее чем, на 7 дБ в приемных каналах цифровых приемниках при включении гетеродина.

- уровень энергии в тестируемом канале изменяется не менее чем, на 10 дБ при переключении частот.

- Методы испытаний оптических линий систем передачи данных.

  - Проверка комплектности

    - Проверка комплектности изделия на соответствие требованиям формуляра проводится путем сравнения комплектности, представленной на испытания, с требованием 1.4 настоящей ПМ.

    - Изделия считают выдержавшим проверку, если комплектность изделия, предъявленного на испытания, соответствует формуляру.

  - Соответствие требованиям к внешнему виду.

    - Проверка внешнего вида изделия проводится путем визуального контроля на предмет соответствия требованиям КД и на отсутствие механических повреждений и повреждений лакокрасочного покрытия (ЛКП) на поверхностях изделия.

    - Изделия считают выдержавшим проверку, если внешний вид изделия соответствует требованиям КД и отсутствуют механические повреждения и повреждения ЛКП на поверхностях изделия.

  - Проверка длины волокно-оптических кабелей.

    - Выключить питание модулятора у требуемого модуля приемного при помощи сервисного ПО RadarConsole.

    - Установить следующие параметры работы рефлектометра:

- Задать в настройках смещение 10 м равной длине шнура оптический NMF-PC1S2C2-FCA-FCA-010.

- На вкладке «Measuring Parameters»:

- диапазон – 1,5 км;

- длительность импульса – 3 нс;

- разрешение – High Res;

- показатель преломления на длине волны 1550 нм – 1,4681;

- единицы измерения длины – км;

- На вкладке «Measuring Time»:

- время измерения – 30 с.

- На вкладке «Measuring Mode»:

- режим измерения – Manual;

- измерения на 1550 – активно.

    - Подключить рефлектометр и кассету ЖНКЮ.468795.002 отключив оптический кабель из цифрового приемника в соответствии с рисунком 8.1. Зафиксировать номер канала и номер привода антенного, указанного на кабеле в журнале испытаний.

А1 – рефлектометр; А2 – кассета;  А3 – кросс оптический из состава стойки оптической; А4 – кросс оптический из состава привода антенного; А5 – привод антенный; 1 – шнур оптический NMF-PC1S2C2-FCA-FCA-010; 2 – кабель оптический  СЛ-ОКПБ-НУ-8Е2-2,7 ТУ-3587-001-75276046-2013; XW1 – адаптер оптический NMF-OA1SM-FCA-FCA-2 NICOMAX.

- Рисунок 8.1

    - Измерить длину  волокно-оптического кабеля при помощи рефлектометра и зафиксировать в журнал испытаний.

    - Отключить рефлектометр со шнуром оптическим NMF-PC1S2C2-FCA-FCA-010 и подключить кассету к цифровому приемнику.

    - Включить питание модулятора у требуемого модуля приемного при помощи сервисного ПО RadarConsole.

    - Повторить п.8.3.3 – 8.3.7. для волокно-оптического кабеля оборудования диапазона 3 – 6 ГГц.

    - Повторить п.8.3.3 – 8.3.7. для волокно-оптического кабеля оборудования диапазона 6 – 12 ГГц.

    - Повторить п.8.3.3 – 8.3.7. для волокно-оптического кабеля оборудования диапазона 12 – 24 ГГц.

    - Изделия считают выдержавшим проверку, если длина волокно-оптических кабелей составляем для диапазона 3 – 6 ГГц 800 ± 0,5 м, для диапазона 6 – 12 ГГц 335 ± 0,5 м и для диапазона 12 – 24 ГГц 505 ± 0,5 м.

  - Проверка потерь в волокно-оптических кабелях.

    - Произвести калибровку рефлектометра в режиме детектора с ваттметром ТОПАЗ – 7321 в соответствии со схемой приведенной на рисунке 8.2.

- А1 – рефлектометр; А2 – тестер оптический Топаз-7325-А; XW1 – адаптер оптический NMF-OA1SM-FCA-FCA-2 NICOMAX; XW2 – адаптер оптический LC – LC; 1 – шнур оптический NMF-PC1S2C2-FCA-FCA-010; 2 – кабель оптический FCA – LCA; 3 – кабель оптический MR02_ODP2_LCXS_A155T_5.00_SS; 4 – кабель оптический ODC2 – FCU

- Рисунок 8.2

    - Выключить питание модулятора у требуемого модуля приемного при помощи сервисного ПО RadarConsole.

    - Подключить рефлектометр, кассету ЖНКЮ.468795.002 и ваттметра в соответствии с рисунком 8.3.

- А1 – рефлектометр; А2 – кассета;  А3 – кросс оптический из состава стойки оптической; А4 – кросс оптический из состава привода антенного; А5 – привод антенный; А6 – тестер оптический Топаз-7325-А; 1 – шнур оптический NMF-PC1S2C2-FCA-FCA-010; 2 – кабель оптический  СЛ-ОКПБ-НУ-8Е2-2,7 ТУ-3587-001-75276046-2013; 3 – кабель оптический ODC2 – FCU; XW1 – адаптер оптический NMF-OA1SM-FCA-FCA-2 NICOMAX.

- Рисунок 8.3

    - Измерить потери в волокно-оптическом кабеле и зафиксировать в журнале испытаний.

    - Отключить рефлектометр со шнуром оптическим NMF-PC1S2C2-FCA-FCA-010 и подключить кассету к цифровому приемнику.

    - Отключить ваттметр с оптическим кабелем и подключить модуль приемный к кроссу оптическому.

    - Повторить п.8.4.2 – 8.3.5. для волокно-оптического кабеля оборудования диапазона 3 – 6 ГГц.

    - Повторить п.8.4.2 – 8.4.5. для волокно-оптического кабеля оборудования диапазона 6 – 12 ГГц.

    - Повторить п.8.4.2 – 8.4.5. для волокно-оптического кабеля оборудования диапазона 12 – 24 ГГц.

    - Изделия считают выдержавшим проверку, если потери в волокно-оптических кабелях составляем не более 1 дБ.

- Методы испытаний спектрографа ССМД.

  - Проверка комплектности

    - Проверка комплектности изделия на соответствие требованиям паспорта проводится путем сравнения комплектности, представленной на испытания, с требованием 1.4 настоящей ПМ.

    - Изделия считают выдержавшим проверку, если комплектность изделия, предъявленного на испытания, соответствует паспорту.

  - Соответствие требованиям к внешнему виду.

    - Проверка внешнего вида изделия проводится путем визуального контроля на предмет соответствия требованиям КД и на отсутствие механических повреждений и повреждений лакокрасочного покрытия (ЛКП) на поверхностях изделия.

    - Изделия считают выдержавшим проверку, если внешний вид изделия соответствует требованиям КД и отсутствуют механические повреждения и повреждения ЛКП на поверхностях изделия.

  - Проверка диапазон поворота привода, точность наведения, режимы работы приводов, синхронизация с NTP-сервером, телеметрия по протоколу SNMP-trap.

    - Спектрограф ССМД согласно РЭ. Произвести настройки в сервисных ПО RadarConsole и Test Broadcast.

    - Провести проверку спектрографа ССМД аналогично п.6.4.

    - Обработать полученные данные в ПО Snmp_antenna. По результатам обработки будут на экран ЭВМ выведены графики зависимостей углов  азимута и места от времени и сформирован файл с таблицей, где для каждого привода рассчитаны:

- состояние привода,

- максимальное отклонение движения от  заданной траектории,

- максимальное время рассинхронизации БСУ- NTP сервер,

- максимальное время рассинхронизации БСУ- ММ.

    - Изделие считать выдержавшим проверку, если

- выполняется режим работы приводов по протоколу SNMP-trap;

- диапазон поворота угла азимута равен ± 180 град. и угла места равен 0 – 90 град.;

- точность наведения, не более 3.0 угл. мин.;

- максимальное время рассинхронизации БСУ- NTP сервер не более 4000 ± 50 мс;

- максимальное время рассинхронизации БСУ- ММ не более ± 50 мс

  - Проверка переключения частот и уровня мощности.

    - Подключить на входы метрового диапазона шкафа антенного синфазный делитель и на выход синфазного делителя генератор.

    - Запустить РПУ4 – 2000 спектрографа согласно инструкции. Произвести настройки в сервисном ПО testGelio.

    - Подать с генератора сигнал частотой 50 МГц и уровнем мощности -40 дБм.

    - Зафиксировать в журнал испытаний частоту и уровень мощности полученного сигнала на РПУ4 – 2000.

    - Зафиксировать амплитуду и фазу сигналов в РПУ4 – 2000.

    - Повторить п.9.3.3. – 9.3.5. на частотах 100, 200, 300, 400, 500 МГц.

    - Повторить п.9.3.3. – 9.3.5. на частотах 50, 100, 200, 300, 400, 500 МГц для второго входа метрового диапазона.

    - Повторить п.9.3.1. – 9.3.5. для двух входов дециметрового диапазона на частотах 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 МГц.

    - Изделие считать выдержавшим проверку, если выполняется переключение частот, уровень мощности соответствует заданным в генераторе и разбаланс амплитуды не более 0.5 дБ и разбаланс фазы не более 5.0 град.

  - Проверка динамического диапазона.

    - В качестве источника излучения требуются:

- генератор (PLG);

- аттенюатор (0 – 110 дБ с шагом 10 дБ).

    - Подключить на вход метрового диапазона шкафа антенного аттенюатор и на выход аттенюатор генератор.

    - Запустить РПУ4 – 2000 спектрографа согласно инструкции. Произвести настройки в сервисном ПО testGelio.

    - Зафиксировать уровень шума в сервисном ПО testGelio с выключенным генератором излучателя.

    - Установить значение ослабления аттенюатора на 110 дБ.

    - Подать с генератора PLG сигнал с частотой 500 МГц и уровнем мощности 
0 дБм.

    - Установить уровень ослабления аттенюатора таким, чтобы значение сигнал в сервисном ПО RadarConsole был выше, чем шум на 3 дБ.

    - Уменьшить значение ослабления аттенюатора на 10 дБ.

    - Измерить уровень сигнала с РПУ4 – 2000.

    - Если уровень сигнала увеличился на 10 дБ, то повторить п. 9.5.8. и п.9.5.9.

    - Если уровень сигнала увеличился не на 10 дБ, то вернуть предыдущее положение значения аттенюатора и уменьшить мощность генератора. Повторить п. 9.5.8. и п.9.5.9.

    - Если после п.9.5.12. уровень сигнала увеличился на 9 дБ, зафиксировать уровень сигнала.

    - Из полученных результатов в п.9.5.8.–9.5.12. рассчитать динамический диапазон, учитывая ослабление аттенюатора и мощности генератора.

    - Повторить п.9.5.3. – 9.5.13. на частоте 500 МГц для второго входа метрового диапазона.

    - Повторить п.9.5.3. – 9.5.13. на частоте 3000 МГц для двух входов дециметрового диапазона.

    - Изделия считать выдержавшим проверку, если динамический диапазон сигнала не менее 60 дБ.

- Методы испытаний спектрограф ССД.

  - Проверка комплектности

    - Проверка комплектности изделия на соответствие требованиям паспорта проводится путем сравнения комплектности, представленной на испытания, с требованием 1.4 настоящей ПМ.

    - Изделия считают выдержавшим проверку, если комплектность изделия, предъявленного на испытания, соответствует паспорту.

  - Соответствие требованиям к внешнему виду.

    - Проверка внешнего вида изделия проводится путем визуального контроля на предмет соответствия требованиям КД и на отсутствие механических повреждений и повреждений лакокрасочного покрытия (ЛКП) на поверхностях изделия.

    - Изделия считают выдержавшим проверку, если внешний вид изделия соответствует требованиям КД и отсутствуют механические повреждения и повреждения ЛКП на поверхностях изделия.

  - Проверка диапазон поворота привода, точность наведения, режимы работы приводов, синхронизация с NTP-сервером, телеметрия по протоколу SNMP-trap.

    - Запустить спектрограф ССД диапазона 3 – 6 ГГц согласно РЭ. Произвести настройки в сервисных ПО RadarConsole и Test Broadcast.

    - Выполнить проверку спектрографа ССД аналогично п.6.4.

    - Выполнить проверку спектрографа ССД диапазона 6 – 12 ГГц аналогично п.6.4.

    - Выполнить проверку спектрографа ССД диапазона 12 – 24 ГГц аналогично п.6.4.

    - Обработать полученные данные в ПО Snmp_antenna. По результатам обработки будут на экран ЭВМ выведены графики зависимостей углов  азимута и места от времени и сформирован файл с таблицей, где для каждого привода рассчитаны:

- состояние привода,

- максимальное отклонение движения от  заданной траектории,

- максимальное время рассинхронизации БСУ- NTP сервер,

- максимальное время рассинхронизации БСУ- ММ.

    - Изделие считать выдержавшим проверку, если

- выполняется режим работы приводов по протоколу SNMP-trap;

- диапазон поворота угла азимута равен ± 180 град. и угла места равен 0 – 90 град.;

- точность наведения, не более 3.0 угл. мин.;

- максимальное время рассинхронизации БСУ- NTP сервер не более 4000 ± 50 мс;

- максимальное время рассинхронизации БСУ- ММ не более ± 50 мс.

  - Проверка ширины диаграммы направленности, отношения сигнал-шум при спокойном Солнце, различия в направленности антенны при приеме в двух поляризациях, неравномерности АЧХ и стабильности отклика от среднего потока Солнца в течении дня при отсутствии активности.

    - Проверку параметров спектрографа проводить непрерывно в течение дня, согласно п 2.3.2.

    - Запустить спектрограф ССД согласно РЭ. Произвести настройки в сервисных ПО RadarConsole и Test Broadcast. Задать режим BRADCAST-1 наблюдение за Солнцем.

    - Установить форму сканирования «Бабочка» размером 5,00 град., скоростью 0,05 град/сек и периодом 15 минут в сервисном ПО Test Broadcast.

    - Установить частоты гетеродина 3, 4, 4.5, 5, 6 ГГц и мощность 0 дБм в сервисном ПО RadarConsole.

    - Произвести настройки сохранения данных в сервисном ПО RadarConsole.

    - Выключить спектрограф по завершению наблюдения за Солнцем.

    - Сохранить полученные данные с сервисного ПО RadarConsole.

    - Обработать полученные данные с сервисного ПО RadarConsole в ПО обработки данных.

    - Изделия считать выдержавшим проверку, если

- ширина диаграммы направленности не менее 0,75 и не более 2,2 град.;

- отношение сигнал-шум при спокойном Солнце не менее 2 раз на диапазонах 
3-6 ГГц и 6-12 ГГц, не менее 1,5 раза на диапазоне 12-24 ГГц;

- различие в направленности антенны при приеме в двух поляризациях не более 
5 угл. мин.;

- неравномерность АЧХ не более 7 дБ;

- стабильность отклика от среднего потока Солнца в течение дня при отсутствии активности не более 10 %

  - Проверка динамического диапазона.

    - В качестве источника излучения требуются:

- генератор (PLG);

- аттенюатор (0 – 110 дБ с шагом 10 дБ);

- рупорная антенна;

- штатив 2 м.

    - Подключить на вход рупора аттенюатор и на выход аттенюатор генератор.

    - Установить рупор на штатив и направить на тестируемый спектрографа. Расстояние рупором и тестируемой антенной 10 м.

    - Запустить спектрограф ССД согласно РЭ. Произвести настройки в сервисном ПО RadarConsole. Задать режим Выключить.

    - Проверку спектрографа 3-6 ГГц проводить аналогично п.6.6 с частотой гетеродина 6,030 ГГц и уровнем мощности 0 дБм.

    - Проверку спектрографа 6-12 ГГц проводить аналогично п.6.6 с частотой гетеродина 6,030 ГГц и уровнем мощности 0 дБм.

    - Проверку спектрографа 12-24 ГГц проводить аналогично п.6.6 с частотой гетеродина 6,030 ГГц и уровнем мощности 0 дБм.

    - Изделия считать выдержавшим проверку, если динамический диапазон сигнала не менее 40 дБ.

- Методы испытаний коррелятора.

  - Проверка комплектности

    - Проверка комплектности изделия на соответствие требованиям паспорта проводится путем сравнения комплектности, представленной на испытания, с требованием 1.4 настоящей ПМ.

    - Изделие считают выдержавшим проверку, если комплектность изделия, предъявленного на испытания, соответствует паспорту.

  - Проверка на соответствие требованиям к внешнему виду

    - Проверка внешнего вида изделия проводится путем визуального контроля на предмет соответствия требованиям КД и на отсутствие механических повреждений и повреждений лакокрасочного покрытия (ЛКП) на поверхностях изделия.

    - Изделие считают выдержавшим проверку, если внешний вид изделия соответствует требованиям КД и отсутствуют механические повреждения и повреждения ЛКП на поверхностях изделия.

  - Проверка работоспособности коррелятора.

    - Работоспособность коррелятора ЖНКЮ.468324.017 подтверждается, при выполнений проверок изделий:

- Многоантенный радиоинтерферометр 3 – 6 ГГц РГ.464345.010.00 согласно п.6.5. – 6.7.;

- Многоантенный радиоинтерферометр 6 – 12 ГГц РГ.464345.020.00 согласно п.6.5. – 6.7;

- Многоантенный радиоинтерферометр 12 – 24 ГГц РГ.464345.030.00 согласно п.6.5. – 6.7.

    - Изделие считают выдержавшим проверку, если успешно выполнены п.6.5 – 6.7.

## Приложение А
(обязательное)
Перечень средств измерений, контрольного и вспомогательного оборудования

Таблица  А.1 – Средства измерений

| Наименование | Метрологическая характеристика |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон (измеряемое или воспроизводимое значение) | Погрешность, цена деления, класс точности |  |
| Генератор сигналов PLG20 | – диапазон частот от 100 Гц до 20,0 ГГц – мощность от -40 до 10 дБм |  | 1 |
| Осциллограф |  |  | 1 |
| Оптический тестер Топаз-7325-А |  |  | 1 |
| Рефлектометр |  |  | 1 |
| Примечания – Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие требуемые метрологические характеристики. |  |  |  |

Таблица  А.2 – Вспомогательное и контрольное оборудование

| Наименование | Характеристика | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Персональный компьютер | Windows 7/XP/10. Встроенные интерфейсы LPT, USB, Ethernet, сервисные ПО RadarConsole, Test Broadcast, Snmp_antenna, Радиометр и интерферометр | 1 |
| Переход ПКН2-20-13РН-13Р | – ослабление не более 0,2 дБ; – КСВН не более 1,2 | 1 |
| Адаптер оптический NMF-OA1SM-LC-LC-2 NICOMAX | ослабление не более 0,2 дБ | 1 |
| Адаптер оптический NMF-OA1SM-FCA-FCA-2 NICOMAX | ослабление не более 0,2 дБ | 1 |
| Кабель оптический MR02_ODP2_LCXS_A155T_5.00_SS | – | 1 |
| Кабель 75 Ом | – | 1 |
| Кабель СВЧ КС20А-13-13-2000 | – | 1 |
| Синфазный делитель | – | 1 |

Продолжение таблицы А.2

| Наименование | Характеристика | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Рупорная антенна | – диапазон частот от 100 МГц до 24,0 ГГц; | 1 |
| Штатив телескопический | длина 2 м | 1 |
| Инжектор питания | – | 1 |
| Аттенюатор ступенчатый | – диапазон частот от 50 МГц до 3,0 ГГц; – тип 3,5 «вилка» - 3,5 «розетка» | 1 |
| Кабель оптический ODC2 - FCU | – | 1 |
| Источник питания HY3010E-2 | – напряжение от 0 до 30 В; – ток до 10 А | 1 |
| Примечание ‒ Допускается применять другое вспомогательное и контрольное оборудование, обеспечивающее требуемые характеристики. |  |  |

## Приложение Б
Журнал сдаточных испытаний

Журнал №_____

- Сдаточные  испытания изделий

Многоантенный радиоинтерферометр 3-6 ГГц РГ.464345.010.00

Многоантенный радиоинтерферометр 6-12 ГГц РГ.464345.020.00

Многоантенный радиоинтерферометр 12-24 ГГц РГ.464345.030.00

1.1 Средства измерений и испытательное оборудование:

| Наименование | Заводской номер (дата следующей поверки) |
| --- | --- |

1.2 Условия проведения испытаний: п.2.3.1 РГ.464345.000.00 ПМ:

| Наименование | Значение по ПМ | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, оС | от минус 40 до +50 ºС |  |
| Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 оС, % | от 45 до 80 % |  |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 84,0 до 106,7 кПа |  |
| Скорость ветра | не более 25км/ч |  |

1.3 Результаты испытаний

Таблица 1 – Результаты измерений при нормальных условиях

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий | Единицы величины | Пункт методики | Требования к параметру | Данные испытаний (контроля) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектность | — | 6.1 | формуляру |  |  |
| Соответствие требованиям к внешнему виду | — | 6.2 | соответствие КД |  |  |

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий |  | Единицы величины |  | Пункт методики |  | Требования к параметру |  | Данные испытаний (контроля) |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон поворота привода | азимут, |  | град. |  | 6.4 |  | от -180 до +180 |  |  |  |  |
|  | угол места |  |  |  |  |  | от 0 до +90 |  |  |  |  |
| Точность наведения |  | угл.мин. |  | 6.4 |  | не более ±1,5 |  |  |  |  |  |
| Режимы работы приводов. Телеметрия по протоколу SNMP-trap. |  | - |  | 6.4 |  | соответствие протоколу |  |  |  |  |  |
| Синхронизация | БСУ-ММ |  | мс |  | 6.4 |  | ± 50 |  |  |  |  |
|  | БСУ-NTP-сервер |  |  |  |  |  | 4000 ± 50 |  |  |  |  |
| Ширина ДН |  | град. |  | 6.5 |  | 1,5 ± 0,75 |  |  |  |  |  |
| Отношение С/Ш при спокойном Солнце, не менее, раз | 3-6ГГц |  | - |  | 6.5 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 6-12ГГц |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 12-24ГГц |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| Различие в направленности антенны при приеме в двух поляризациях |  | угл.мин. |  | 6.5 |  | не более 5 |  |  |  |  |  |
| Флуктуационная чувствительность |  | с.е.п |  | 6.5 |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |
| Неравномерность АЧХ |  | дБ |  | 6.5 |  | не более 7 |  |  |  |  |  |
| Стабильность отклика от среднего потока Солнца в течение дня при отсутствие активности |  | % |  | 6.5 |  | не более 10 |  |  |  |  |  |
| Динамический диапазон сигнала |  | дБ |  | 6.6 |  | не менее 40 |  |  |  |  |  |
| Флуктуационная чувствительность двухэлементного интерф. |  | с.е.п |  | 6.7 |  | не менее 0.5 |  |  |  |  |  |
| Стабильность отклика двухлементного интерферометра, кратковременные изменения от среднего в отсутствие активности |  | % |  | 6.7 |  | не более 10 |  |  |  |  |  |
| Неидентичность КП принимаемых каналов |  | дБ |  | 6.7 |  | не более 6 |  |  |  |  |  |
| Отклик коррелятора на сигнал, присутствующий только в одном канале ЦП в обеих круговых поляризациях и в полосе частот |  | раз |  | 6.7 |  | не более 0.1 |  |  |  |  |  |

- Сдаточные  испытаний изделий

Система сбора и обработки данных РГ.464345.040.00

2.1 Средства измерений и испытательное оборудование:

| Наименование | Заводской номер (дата следующей поверки) |
| --- | --- |

2.2 Условия проведения испытаний: п.2.3.1 РГ.464345.000.00 ПМ:

| Наименование | Значение по ПМ | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, оС | от + 5 до +35 ºС |  |
| Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 оС, % | от 45 до 80 % |  |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 84,0 до 106,7 кПа |  |

2.3 Результаты испытаний

Таблица 2 – Результаты измерений при нормальных условиях

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий | Единицы величины | Пункт методики | Требования к параметру | Данные испытаний (контроля) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектность | — | 7.1 | формуляру |  |  |
| Соответствие требованиям к внешнему виду | — | 7.2 | соответствие КД |  |  |

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий |  | Единицы величины | Пункт методики | Требования к параметру | Данные испытаний (контроля) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка длительности импульсов: | Tполяризация L | мс | 7.4 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  |  |
|  | Tполяризация H |  | 7.4 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  |  |
| Проверка управление поляризации приемных модулей |  | - | 7.4 | выполнение |  |  |
| Проверка наличия мощности и переключения частоты гетеродина |  | - | 7.5 | выполнение |  |  |

- Сдаточные испытания изделий

Оптические линии систем передачи данных РГ.464345.050.00

3.1 Средства измерений и испытательное оборудование:

| Наименование | Заводской номер (дата следующей поверки) |
| --- | --- |

3.2 Условия проведения испытаний: п.2.3.1 РГ.464345.000.00 ПМ:

| Наименование | Значение по ПМ | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, оС | от + 5 до +35 ºС |  |
| Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 оС, % | от 45 до 80 % |  |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 84,0 до 106,7 кПа |  |

3.3 Результаты испытаний

Таблица 3 – Результаты измерений при нормальных условиях

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий | Единицы величины | Пункт методики | Требования к параметру | Данные испытаний (контроля) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектность | — | 8.1 | формуляру |  |  |
| Соответствие требованиям к внешнему виду | — | 8.2 | соответствие КД |  |  |

Шаблон таблицы результатов испытаний

| Номер привода антенного | Номер канала ЦП | Требования к длине | Требования к потерям | Полученная длина | Полученные потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 800±0.5 м | не более 1.0 дБ |  |  |
|  |  | 335±0.5 м | не более 1.0 дБ |  |  |
|  |  | 505±0.5 м | не более 1.0 дБ |  |  |

- Сдаточные испытания изделий

Спектрограф метрового и дециметрового диапазона ССМД  РГ.464345.260.00

4.1 Средства измерений и испытательное оборудование:

| Наименование | Заводской номер (дата следующей поверки) |
| --- | --- |

4.2 Условия проведения испытаний: п.2.3.1 РГ.464345.000.00 ПМ:

| Наименование | Значение по ПМ | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, оС | от минус 40 до +50 ºС |  |
| Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 оС, % | от 45 до 80 % |  |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 84,0 до 106,7 кПа |  |
| Скорость ветра | не более 25км/ч |  |

4.3 Результаты испытаний

Таблица 4 – Результаты измерений при нормальных условиях

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий | Единицы величины | Пункт методики | Требования к параметру | Данные испытаний (контроля) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектность | — | 9.1 | паспорту |  |  |
| Соответствие требованиям к внешнему виду | — | 9.2 | соответствие КД |  |  |

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий |  |  | Единицы величины |  | Пункт методики |  | Требования к параметру |  | Данные испытаний (контроля) |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон поворота привода |  | азимут, |  | град. |  | 9.3 |  | от -180 до +180 |  |  |  |  |
|  |  | угол места |  |  |  |  |  | от 0 до +90 |  |  |  |  |
| Точность наведения |  |  | угл.мин. |  | 9.3 |  | не более ±1,5 |  |  |  |  |  |
| Режимы работы приводов. Телеметрия по протоколу SNMP-trap. |  |  | - |  | 9.3 |  | соответствие протоколу |  |  |  |  |  |
| Синхронизация |  | БСУ-ММ |  | мс |  | 9.3 |  | ± 50 |  |  |  |  |
|  |  | БСУ-NTP-сервер |  |  |  |  |  | 4000 ± 50 |  |  |  |  |
| Проверка переключения частот |  |  | - |  | 9.4 |  | выполнение |  |  |  |  |  |
| Проверка уровня мощности |  |  | -. |  | 9.4 |  | соответсвие |  |  |  |  |  |
| Флуктуационная чувствительность |  |  | с.е.п |  | 9.5 |  | не менее 1 |  |  |  |  |  |
| Проверка баланса | амплитуда Фазы, не более, град |  | дБ |  | 9.5 |  | не более 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | фаза |  | град. |  |  |  | не более 5.0 |  |  |  |  |  |
| Динамический диапазон сигнала |  |  | дБ |  | 9.6 |  | не менее 60 |  |  |  |  |  |

- Сдаточные испытания изделия

Спектрограф сантиметрового диапазона ССД  РГ.464345.230.00

5.1 Средства измерений и испытательное оборудование:

| Наименование | Заводской номер (дата следующей поверки) |
| --- | --- |

5.2 Условия проведения испытаний: п.2.3.1 РГ.464345.000.00 ПМ:

| Наименование | Значение по ПМ | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, оС | от минус 40 до +50 ºС |  |
| Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 оС, % | от 45 до 80 % |  |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 84,0 до 106,7 кПа |  |
| Скорость ветра | не более 25км/ч |  |

5.3 Результаты испытаний

Таблица 1 – Результаты измерений при нормальных условиях

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий | Единицы величины | Пункт методики | Требования к параметру | Данные испытаний (контроля) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектность | — | 10.1 | паспорту |  |  |
| Соответствие требованиям к внешнему виду | — | 10.2 | соответствие КД |  |  |

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий |  | Единицы величины |  | Пункт методики |  | Требования к параметру |  | Данные испытаний (контроля) |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон поворота привода | азимут, |  | град. |  | 10.3 |  | от -180 до +180 |  |  |  |  |
|  | угол места |  |  |  |  |  | от 0 до +90 |  |  |  |  |
| Точность наведения |  | угл.мин. |  | 10.3 |  | не более ±1,5 |  |  |  |  |  |
| Режимы работы приводов. Телеметрия по протоколу SNMP-trap. |  | - |  | 10.3 |  | соответствие протоколу |  |  |  |  |  |
| Синхронизация | БСУ-ММ |  | мс |  | 10.3 |  | ± 50 |  |  |  |  |
|  | БСУ-NTP-сервер |  |  |  |  |  | 4000 ± 50 |  |  |  |  |
| Ширина ДН |  | град. |  | 10.4 |  | 1,5 ± 0,75 |  |  |  |  |  |
| Отношение С/Ш при спокойном Солнце, не менее, раз | 3-6ГГц |  | - |  | 10.4 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 6-12ГГц |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 12-24ГГц |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| Различие в направленности антенны при приеме в двух поляризациях |  | угл.мин. |  | 10.4 |  | не более 5 |  |  |  |  |  |
| Неравномерность АЧХ |  | дБ |  | 10.4 |  | не более 7 |  |  |  |  |  |
| Стабильность отклика от среднего потока Солнца в течение дня при отсутствие активности |  | % |  | 10.4 |  | не более 10 |  |  |  |  |  |
| Динамический диапазон сигнала |  | дБ |  | 10.5 |  | не менее 40 |  |  |  |  |  |

## Приложение Б
Журнал сдаточных испытаний

Журнал №_____

- Сдаточные  испытания изделий

Коррелятора ЖНКЮ.468324.017

6.1 Средства измерений и испытательное оборудование:

| Наименование | Заводской номер (дата следующей поверки) |
| --- | --- |

6.2 Условия проведения испытаний: п.2.3.1 РГ.464345.000.00 ПМ:

| Наименование | Значение по ПМ | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, оС | от минус 40 до +50 ºС |  |
| Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 оС, % | от 45 до 80 % |  |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 84,0 до 106,7 кПа |  |
| Скорость ветра | не более 25км/ч |  |

6.3 Результаты испытаний

Таблица 6 – Результаты измерений при нормальных условиях

| Наименование параметров (показателей, признаков) изделий | Единицы величины | Пункт методики | Требования к параметру | Данные испытаний (контроля) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектность | — | 11.1 | паспорту |  |  |
| Соответствие требованиям к внешнему виду | — | 11.2 | соответствие КД |  |  |
| Проверка работоспособности | — | 11.3 | выполнение |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделие «Гелиограф» РГ.464345.000.00 заводской номер _________ соответствует требованиям РГ.464345.000.00 ПМ, принято и годно для использования по назначению (эксплуатации).

| Сотрудники, проводившие испытания | __________ подпись | ___________________ инициалы, фамилия | _________ дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель ИСЗФ | __________ подпись | ___________________ инициалы, фамилия | _________ дата |

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |